## SOLITAX sc
TURBIDITY ANALYZER SOLITAX sc
DATE | TIME | T (NTU) ROPE | TIME | T (NTU) UTE PUMP | TIME | T (NTU) FIELD | COMMENTS
2019-10-25 | 8:57 | 27.6 | 9:00 | 28.4 | 8:55 | 65.4 | -
2019-10-25 | 14:41 | 32.1 | 14:50 | 35.6 | 14:41 | 67.4 | -
2019-10-29 | 15:58 | 18.9 | 15:59 | 18.5 | 15:48 | 30.1 | -
2019-10-31 | 11:14 | 26.8 | 11:14 | 28 | 10:43 | 23.1 | -
2019-11-04 | 14:52 | 29.1 | 14:51 | 29.7 | 13:00 | 25.2 | -
2019-11-07 | 15:02 | 20.4 | 14:58 | 21.5 | 14:51 | 19.7 | -
2019-11-08 | 9:38 | 18.9 | 9:36 | 19.6 | 9:39 | 17.1 | -
2019-11-12 | 10:17 | 11.2 | 10:15 | 11.8 | 10:18 | 11.7 | -
2019-11-14 |  | 6.8 |  |  |  | 10.8 | UTE pump not able to sample (debris inside)
2019-11-18 | 13:45 | 7.17 |  |  | 13:40 | 6.21 | UTE pump not able to sample (debris inside)
2019-11-19 | 8:50 | 4.28 | 8:55 | 5.67 | 8:58 | 5.05 | -
2019-12-17 | 13:50 | 76.5 |  |  | 13:49 | 2.98 | Abnormal message appeared at Solitax
2019-12-18 | 10:16 | 65.7 | 10:15 | 55.9 | 10:13 | 45.3 | Improvement of difference (now shorter)
2019-12-19 | 11:08 | 41.4 | 11:07 | 42.3 | 11:02 | 38.1 | Improvement of difference (now shorter)
2019-12-20 | 9:16 | 29.9 | 9:17 | 31.9 |  |  | Abnormal message appeared at Solitax
2019-12-23 | 11:43 | 11.2 | 11:44 | 11 |  |  | Abnormal message appeared at Solitax
2020-01-10 | 13:42 | 15.9 |  |  | 13:38 | 19.7 | Turbidity sensor replaced
2020-01-13 | 11:30 | 1.98 |  |  | 11:32 | 1.94 | Measured with new Turbidity sensor
2020-01-13 | 11:31 | 1.74 |  |  | 11:35 | 1.74 | Measured with new Turbidity sensor
2020-01-31 | 10:11 | 27 |  |  | 10:11 | 350 | -
2020-02-05 |  |  | 10:47 | 8.99 | 10:47 | 260 | CWP RUNNING
2020-02-05 |  |  | 14:08 | 5.59 | 14:08 | 164 | CWP RUNNING
2020-02-06 |  |  | 9:49 | 11.4 | 9:49 | 151 | CWP RUNNING
2020-02-11 |  |  | 14:01 | 7.98 | 14:05 | 6.4 | CWP NOT RUNNING
2020-02-13 |  | 16.6 | 9:38 |  | 9:42 | 16.4 | -

## TURBIDITY-TSS-CORRELATION-OCT
Date | T (NTU) | SST (150mg/L)
2019-10-02 | 7.58 | 8
2019-10-08
2019-10-14 | 3.38 | 2
2019-10-23 | 24.6 | 19
2019-10-28 | 18.6 | 13

## TURBIDITY-TSS-CORRELATION-NOV
Date | T (NTU) | SST (150mg/L)
2019-11-08 | 21.8 | 18
2019-11-12
2019-11-19 | 5.67 | 5
2019-11-25 | 17 | 13

## TURBIDITY-TSS-CORRELATION-DIC
Date | T (NTU) | SST (150mg/L)
2019-12-04 | 10 | 9
2019-12-11 | 4.99 | 10
2019-12-16 | 126 | 183
2019-12-20 | 33.8 | 35
2019-12-27 | 12.9 | 8