YOUNG, 13 de Noviembre de 2018.

**CD 423/2018.- COMPRA DE HELADERA PARA FARMACIA**

**Especificaciones:**

DE LAS CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES DEL EQUIPO

•Capacidad aproximada de 680 lts.

•Puertas transparentes con doble vidrio con sistema anti-empañe.

•Indicador de temperatura interior de tipo digital.

•Alarmas por alta y baja temperatura de tipo visual y acústica configurables por el usuario.

•Temperatura interior regulable (entre 2º a 8º).

•Estantes en material epoxi (5 o más estantes con opción de regulación de altura).

•Luz interior accionable desde el exterior.

•Sensor de temperatura colocado en medio líquido o sólido, botella compensadora, simulando la toma de temperatura en los medicamentos.

•Sensor/controlador de temperatura calibrados por la unidad de procesos térmicos del LATU

•Gabinete exterior en chapa con pintura resistente a bajas temperaturas.

•Gabinete interior en acero inoxidable calidad ANSI. 304

•Gabinete totalmente inyectado en poliuretano libre de CFC, que permita mantener la temperatura del equipo dentro de rango una vez interrumpido el suministro de energía eléctrica por tres horas.

•Evaporador con efecto difusor del interior del gabinete que permita uniformidad en la temperatura interior del equipo

•Sistema interior de ventilación forzada para el mantenimiento de una temperatura homogénea en todos los sectores, el forzador se debe apagar cuando es abierta la puerta

•Gas refrigerante libre de CFC.

•Sistema antiescarcha con descongelamiento automático con evaporación que evite que los medicamentos se puedan llegar a humedecer.

•Registro de temperatura de 24 hs, preferentemente, en medio digital.

•Serán preferibles equipos que dispongan de indicación de temperaturas y registro alimentado por baterías con cargador incorporado.

**Presupuestos: en pesos uruguayos.**

**Pago: siif**

**Teléfono de contacto: 4567-2045- INT 180 COMPRAS FARMACIA/135 COMPRAS**

**POR AMPLIACION CONSULTAS CEL QUIMICO: 098834626**